คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

1. ชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนหยาบประกอบด้วย

1.1 เครื่องย่อยไนโตรเจน

1.2 เครื่องกลั่นไนโตรเจน

1.3 เครื่องกำจัดไอกรด

1.4 เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น

1.1 รายละเอียดเครื่องย่อยไนโตรเจน (Block digestion unit)จำนวน 1 ชุดมีรายละเอียดดังนี้

- เครื่องย่อยไนโตรเจนที่มีส่วนให้ความร้อนเป็นแบบเตาหลุม  (digestion  block)  ทำจากอลูมิเนียม (aluminum) สามารถให้ความร้อนสูงสุดไม่น้อยกว่า 430ºC

- สามารถย่อยสารตัวอย่างได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง โดยใช้กับหลอดตัวอย่าง (digestion tube) ขนาด 250 มิลลิลิตร

- มี Insert rack ทำจากอลูมิเนียม สำหรับใส่หลอดตัวอย่างเคลื่อนย้ายสะดวกขณะเตรียมตัวอย่าง มีลักษณะแบบปิดทั้ง 4 ด้าน ป้องกันการสูญเสียความร้อนขณะทำงาน มีหูจับหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน    ด้านหน้ามีช่องหน้าต่าง (inspection window) สำหรับสังเกตปฏิกริยา ของตัวอย่างขณะทำงาน โดยไม่ต้องยกขึ้นจำนวน 2 อัน

- ชุดรวมไอกรด (Exhaust system) จำนวน 2 ชุด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย

  - ท่อแก้วรวมไอกรด (glass exhaust manifold) เชื่อมกับท่อแก้วพร้อมแผ่นกันไอกรดที่ทำจากแก้วสำหรับปิดปากหลอดตัวอย่าง

  - ชุดรวมไอกรดประกอบอยู่ในกรอบสแตนเลส (Stainless steel) พร้อมหูจับ 2 ข้าง หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน พร้อมสายยางทนกรด สำหรับเชื่อมต่อกับระบบกำจัดไอกรด ทำความสะอาดได้ง่าย และเคลื่อนย้ายสะดวก

  - มีถาดรองรับไอกรด ป้องกันไอกรดหยดลงบนเตาย่อย จำนวน 1 ใบ

- มีชุดแขวนพักแบบ 2 ชั้น (Two-tier console) โดยมีลักษณะเป็นโครงประกอบติดกับเตาทั้ง 2 ข้าง  ช่วยประหยัดพื้นที่ขณะใช้งานมีหน้าที่ดังนี้

  - ชั้นที่ 1 	สำหรับแขวนพัก  Insert rack พร้อมหลอดตัวอย่างขณะเตรียมสารก่อนย่อยและหลังจากที่ย่อยสมบูรณ์แล้ว ยกพักเพื่อรอตัวอย่างให้เย็นก่อนการกลั่น

  - ชั้นที่ 2	สำหรับวางชุดรวมไอกรด ขณะรอหรือเตรียมสารตัวอย่าง

- มีหลอดตัวอย่างขนาด  250 มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า40 หลอด

- มีท่อแก้ว3ทาง (Water jet pump) สำหรับต่อเข้ากับระบบน้ำเพื่อช่วยกำจัดไอกรดจำนวน 1อัน

- มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Excess current switch) กรณีกระแสไฟฟ้าที่ชุดให้ความร้อนสูงเกิน เครื่องจะตัดการทำงาน

- มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน (Excess temperature protection) โดยสวิทซ์ด้านหลังเครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อเตาย่อยมีอุณหภูมิสูงเกิน 450ºC

- ใช้ได้กับไฟฟ้า 220-230 Volt, 50-60 Hz

- มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้

11.1 เครื่องดูดจ่ายของเหลวแบบตัวเลขไฟฟ้า 0 – 30 มิลลิลิตร (DIGITAL BURETTE) จำนวน 1 เครื่อง

11.2 ชุดไตรเตรทขนาด 25 มิลลิลิตร (Automatic burettes) จำนวน  1 ชุด

11.3 เครื่องวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH meter)

- เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา

1.2 รายละเอียดเครื่องกลั่นไนโตรเจน (Rapid distillation system) จำนวน 2 ชุด โดย 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

เครื่องกลั่นสามารถกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic distillation) ใช้เวลาในการกลั่น 2-4 นาที/ตัวอย่าง (ขึ้นอยู่กับปริมาณไนโตรเจนในสารตัวอย่าง)

- ใช้ระบบการผลิตไอน้ำพร้อมการเติมน้ำเข้า boiler ในการกลั่นแบบอัตโนมัติ (Automatic steam generator) โดยใช้ heater เป็นตัวให้ความร้อน

- สามารถกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนได้มากกว่า 99.5%(Recovery rate>99.5%) มีค่าความแม่นยำ (Reproducibility) + 1 % และสามารถวัดค่าไนโตรเจนได้ต่ำสุด (Detection limit) 0.1 mgN

- สามารถปรับระดับการผลิตไอน้ำได้ระหว่าง 30-100% เพื่อควบคุมการผลิตไอน้ำให้เหมาะสมกับระบบควบแน่นของน้ำหล่อเย็นในระหว่างการกลั่นได้

- มีปุ่มปรับตัวการทำงานแบบหมุน Operator button แสดงขั้นตอนการทำงานบนหน้าจอแบบ LED

- ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 20 โปรแกรมและสามารถตั้งชื่อแต่ละโปรแกรมเป็นตัวอักษร ดังนี้

  - ตั้งเวลาหรือปริมาณในการเติมน้ำเพื่อเจือจางได้

  - ตั้งเวลาหรือปริมาณในการเติมด่างได้

  - ตั้งเวลาในการรอการกลั่น (Reaction time) ได้

  - ตั้งเวลาในการกลั่น (Distillation time) ได้

  - ตั้งเวลาในการดูดสารละลายในหลอดตัวอย่างทิ้ง(Suction time)ได้

  - สามารถเติมน้ำและดูดสารละลายทิ้งได้ในระบบ Manual และสามารถเติมด่างด้วยระบบ Manual ระหว่างที่เครื่องทำงานได้

- เครื่องกลั่นสามารถใช้กับหลอดตัวอย่างที่มีขนาด  250, 400 และ 800 มล. ได้

- ชุดกลั่นเป็นเครื่องแก้วประกอบด้วย หัวกลั่น (Distribution head glass) และชุดควบแน่นไอแอมโมเนีย (Distillation condenser) ที่เชื่อมกับท่อนำไอที่ทำจากแก้วสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมถาดรองกันสารเคมี (drip tray) 1 ใบ

- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกเคลือบสีป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี (Plastic housing)

- มีระบบความปลอดภัย ดังนี้

  - มีระบบเสียงเตือนความผิดพลาดในการทำงาน (Optical and acoustical error message) โดยมีรหัสแสดงหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ในเบื้องต้น

  - มี Ventilation valve ปรับระดับความดันในขณะกลั่น ป้องกันสารที่กลั่นถูกดูดย้อนกลับ

  - มีประตูที่สามารถปิด-เปิดได้จากด้านหน้าเพื่อป้องกันเครื่องแก้วภายในโดยระบบจะหยุดการทำงานเมื่อประตูเปิด

  - มี Steam outlet  ช่วยระบายความดันเมื่อภายใน boiler มีความดันไอสูงเกิน

  - เครื่องจะไม่ทำการกลั่นเมื่อไม่มีหลอดตัวอย่างในระบบ

  - ระบบตรวจสอบน้ำหล่อเย็น โดยจะไม่ทำงานหากน้ำหล่อเย็นมีแรงดันต่ำกว่าที่เครื่องต้องการ

- มี interface ชนิด RS 485 จำนวน 2 port และ RS 232 จำนวน 1port

- อุปกรณ์ประกอบคือขวดรูปชมพู่ปริมาตร 250 มิลลิลิตร(ERLENMEYER FLASK 250ml)จำนวน 40 ขวด

- เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001

- ใช้ได้กับไฟฟ้า 220-230 Volt, 50-60 Hz

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา

1.3 เครื่องกำจัดไอกรด (Scrubber Unit) จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

- ประกอบด้วยปั๊มสูญญากาศชนิด Centrifugal suction ทนต่อการกัดกร่อนของไอสารเคมี มีปุ่มปรับความแรงสูญญากาศ และท่อระบายไอกรด

- ระบบปั๊มมีใบพัดหมุนที่สามารถดูดอากาศได้ไม่น้อยกว่า 53 ลิตรต่อนาที

- มีขวดดักไอกรดขนาด 2 ลิตร จำนวน 2 ใบ สำหรับควบแน่นไอกรด และสะเทินไอกรดให้เป็นกลาง     บนคอขวดประกอบด้วยท่อแก้ว และสายยางทนกรด เข้ากับปั๊มสูญญากาศ ถอดและประกอบได้โดยง่าย สะดวกต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษา

- ชุดกำจัดไอกรด ประกอบอยู่ในโครงโลหะเคลือบสี

- สามารถทนต่อไอของกรดซัลฟูริก เปอร์คลอริก ไนตริก และไฮโดรคลอริกได้เป็นอย่างดี  โดยมี Housing และถาดวางขวดดักไอกรด ทำด้วยพลาสติกทนกรดชนิด  PVC

- ใช้ได้กับไฟฟ้า 220-230 Volt, 50-60 Hz

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา

- เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001

1.4 เครื่องคุมอุณหภูมิน้ำเย็น (Cooling Bath) จำนวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

- ลักษณะทั่วไป

  - โครงสร้างภายนอกผลิตจากเหล็กเคลือบสี ด้านล่างมีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก จำนวน 4 ล้อ ขนาดภายนอก (ไม่รวมล้อ) ไม่น้อยกว่า 550 x 430 x 950 มิลลิเมตร (ก x ล x ส)

  - โครงสร้างภายในอ่างทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steelไม่ต่ำกว่าเกรด 304) ขนาดไม่น้อยกว่า 380 x 300 x 300 มิลลิเมตร (ก x ล x ส)

  - ขอบอ่างเป็นแบบการปั๊มขึ้นรูป

  - ภายในอ่างเป็นแบบโค้งมนไร้รอยต่อสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย

  - ขนาดความจุอ่างมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร

  - มีฉนวนรอบอ่างชั้นในเพื่อรักษาระดับความเย็นรอบๆอ่าง มีความหนาไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร

  - มีฝาปิดทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steelไม่ต่ำกว่าเกรด 304)

  - มีท่อสำหรับถ่ายน้ำทิ้ง

- ระบบทำความเย็น

  - มีสวิตซ์เปิด-ปิดเครื่อง  พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง

  - ใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ชนิด  Rotary  Compressor ขนาดไม่ต่ำกว่า  1 HP. (746 Watt)

  - ใช้สารทำความเย็นชนิด   R22

  - คอร์ยเย็นทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steelไม่ต่ำกว่าเกรด 304)

  - มีสัญญาณแสดงสถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์

- ระบบควบคุมอุณหภูมิ

  - มีระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ  Digital  Control  โดยใช้การปรับตั้งอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอล  มีความเสถียรในการควบคุมอุณหภูมิ( Stability )+ 1 ๐C

  - ช่วงอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง 5 ๐C  จนถึงอุณหภูมิห้อง

- ระบบหมุนเวียนน้ำ

  - มีสวิตซ์เปิด – ปิดปั๊มน้ำพร้อม มีไฟแสดงสถานะการทำงานของปั๊มน้ำ

  - มีวาล์วเปิด – ปิด สำหรับส่งน้ำไปใช้ภายนอก

  - ปั๊มน้ำเป็นแบบ  CentrifugalDrive Pump

- มีตัวตัดไฟ (Electronic Circuit Breaker) ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน

- ใช้ได้กับไฟฟ้า 220-230 Volt, 50-60 Hz

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

2. ชุดเครื่องวิเคราะห์ไขมัน ประกอบด้วย

2.1 เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน 	จำนวน 1 เครื่อง

2.2 เครื่องระเหยสารละลาย 		จำนวน 1 เครื่อง

2.3 เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์สำหรับแยกชั้นไขมันในน้ำนม จำนวน 1 เครื่อง

2.1 เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน (Fat extraction) จำนวน1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป็นเครื่องมือสกัดหาปริมาณไขมันด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully automatic) สามารถทำการสกัดได้ครั้งละ       ไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้

- ชุดสกัดไขมัน (Extraction Unit) มีรายละเอียด ดังนี้

  - สามารถสกัดหาปริมาณไขมันในสารตัวอย่างได้ครั้งละไม่น้อยกว่า6 ตัวอย่าง

  - ส่วนที่ให้ความร้อนเป็นแท่นให้ความร้อน  (Hot plate)  ทำด้วยอลูมิเนียม (Aluminium)

  - มีชุดควบแน่น (Coil condenser) ทำด้วยแก้วภายในขดเป็นเกลียวเชื่อมต่อกับระบบหล่อเย็นเพื่อทำให้การควบแน่นตัวทำละลายเป็นไปอย่างสมบูรณ์

  - มีระบบ Solvent recovery เก็บตัวทำละลายลงในถังเก็บ  (Solvent-recovery tank) ที่อยู่ภายในเครื่อง โดยมี level indicator บอกระดับปริมาตรตัวทำละลายภายในถังเก็บ และมีวาล์วสำหรับเปิด-ปิดถังเก็บตัวทำละลายออก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้

  - สามารถใช้ได้กับ Thimble หลายขนาด เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ตัวอย่างชนิดต่างๆ

  - ชุดควบคุมปริมาณการไหลของนํ้าหล่อเย็น เพื่อความประหยัดในการใช้งาน

  - มีระบบความปลอดภัยดังนี้

    - Safety front window เปิดและปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอันตรายในการสัมผัสส่วนที่ให้ความร้อน

    - ระบบการยกขึ้นของบิกเกอร์โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดสิ่งรบกวนระหว่างการทดลอง เพื่อป้องกัน    อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

    - ส่วนที่ให้ความร้อน (Hot plate) มีระบบ Spark-proof heating blockซึ่งได้รับมาตรฐาน DIN/VDE0170 และ 0171 สามารถให้อุณหภูมิสูงสุด 300°C และมีระบบป้องกันอุณหภูมิ      สูงเกิน (Over temperature cut-off) เพื่อป้องกันการลุกติดไฟของตัวทำละลาย

    - ระบบตรวจสอบระดับตัวทำละลายใน Recovery tank เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการล้นของตัวทำละลาย

    - ระบบป้องกันความร้อน 3 ระดับ (safety temperature plug) ที่อุณหภูมิ135°C, 200°C และ 300°C

    - มีระบบเสียงและสัญญาณเตือนความผิดพลาดในการทำงาน ด้วยไฟกระพริบและเสียง (LED Alarm)

  - มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

- Glass extraction beaker ขนาด 54x130 มม.  	 จำนวน 12 ใบ

- Extraction thimbles ขนาด 33x80 มม.         	 จำนวน 2 กล่อง (30 อัน)

- Holder for extraction thimble                   	 จำนวน 12 อัน

- Insert rack                                             	 จำนวน 2 อัน

- Tong for extraction beakers 		 จำนวน 2 อัน

- Boiling stones  ขนาด 250 กรัม                  	 จำนวน 2 กล่อง

- Set of connecting pipes                           	 จำนวน 2 ชุด

- ชุดควบคุมอุณหภูมิ (Multistat controller)มีรายละเอียดดังนี้

  - สามารถควบคุมการทำงานของชุดสกัดไขมันได้สูงสุด 4 ชุดพร้อมและอิสระต่อกัน

  - ชุดควบคุมจะควบคุมการทำงานของชุดสกัดไขมันให้ทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นการสกัดไขมันจากสารตัวอย่าง ด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic) โดยควบคุมการทำงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้

- Hot extraction

- Evaporation A

- Rinsing time

- Evaporation B

- Evaporation C

  - สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานให้เก็บไว้ในหน่วยความจำได้ 20 โปรแกรม โดยสามารถตั้งชื่อของ แต่ละโปรแกรมได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

  - สามารถเลือกการป้องกันอุณหภูมิสูงเกินในการทำงานได้ 3 ช่วง คือ  135°C, 200°C และ 300°C    โดยทำงานร่วมกับโปรแกรมป้องกันความร้อน (Double temperature control)

  - ชุดควบคุมจะแสดงการทำงานในแต่ละขั้นตอนจาก  LCD display ด้านหน้าเครื่อง

  - มีระบบเตือนความผิดพลาดในการทำงานด้วยข้อความและเสียงเตือนทางจอ LCD display

  - มีระบบตรวจสอบระบบตัวทำละลายในถังเก็บเพื่อป้องกันอันตรายจากการล้นของถังเก็บ

  - มีขนาดภายนอกไม่เกิน 18 x 26 x 12.5 ซม. (กว้างx ลึก x สูง)

- Air compressor มีรายละเอียด ดังนี้

  - เป็นปั๊มสำหรับจ่ายความดันไปยังชุด Extraction unit สามารถให้ความดันได้ไม่น้อยกว่า 8 บาร์

  - มีถังเก็บความดันไม่น้อยกว่า 3.5 ลิตร และตั้งระดับแรงดันภายในถังให้เหมาะสมกับการทำงานได้       อัตโนมัติ

  - มอเตอร์มีกำลังไม่น้อยกว่า 0.13 กิโลวัตต์

  - ขนาดภายนอกไม่เกิน 29 x 34 x 34 ซม.(กว้าง x ลึก x สูง)

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา

- เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน EN ISO 9001

# 2.2 เครื่องระเหยสารละลาย จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลว โดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่

- รายละเอียดทางเทคนิค

  - ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร

    - เป็นส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสารแบบขวดกลั่นหมุน ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กโทรนิคปรับความเร็วรอบที่แน่นอนได้ในช่วง 20-280 รอบ/นาที มีระบบหมุนขวดแก้วย้อนกลับทิศทางได้ สามารถตั้งเวลาในการหมุนขวดแก้วใส่สารตัวอย่างได้ตั้งแต่ 1-999 นาที

    - ตัวควบแน่น (Condenser) เป็นทรงกระบอกกลมภายในมีท่อแก้วขดวางเป็นวง มาพร้อมเครื่องทำน้ำเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

    - ส่วนที่สัมผัสกับของเหลวที่ทำการกลั่นสารเคมีหรือไอสารเคมีทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

    - ส่วนอ่างให้ความร้อนด้านในทำด้วยโลหะไร้สนิม ที่สามารถใช้ได้กับน้ำหรือน้ำมัน ด้านนอกหุ้มด้วยฉนวนป้องกันความร้อนมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลิตร สามารถใช้กับภาชนะบรรจุตัวอย่างได้หลายขนาดและ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง ถึง 180 องศาเซลเซียส

    - ชุดสำหรับยึดมอเตอร์สามารถเลื่อนขึ้นและลงได้สะดวก โดยใช้มือจับและสามารถหยุดในตำแหน่งที่ต้องการ

    - มีระบบป้องกันและจะตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

    - มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้

- ขวดแก้วรองรับสารละลายที่กลั่นได้ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 2 ขวด

- ขวดแก้วใส่สารตัวอย่างขนาด 1 ลิตร จำนวน 2 ขวด

- อุปกรณ์ยึดจับขวดแก้ว

  - ส่วนทำสูญญากาศภายในระบบ

- เป็นปั๊มดูดอากาศแบบ Diaphragm และไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น

- สามารถมองเห็นแผ่นไดอะแฟรมขณะทำงานจากด้านข้างปั๊ม เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา

- แผ่นไดอะแฟรมทำด้วย PTFE ซึ่งสามารถทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำสูญญากาศได้ไม่น้อยกว่า 13 มิลลิบาร์

- มีอัตราการดูดอากาศไม่น้อยกว่า 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง

- ความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,400 รอบต่อนาที

  - อุปกรณ์

- มีอุปกรณ์สำหรับปรับและวัดกำลังดูดของส่วนทำสุญญากาศ

- มีท่อทำจากวัสดุที่แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี สำหรับน้ำหล่อเย็นไหลผ่านเพื่อลดอุณหภูมิในส่วนทำสุญญากาศ

- มีสายยางซิลิโคนซึ่งทนต่อแรงดูดสูง

  - ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล

  - ผ่านมาตรฐาน DIN EN 60529 IP 21โดยโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

รายละเอียดเครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์สำหรับแยกชั้นไขมันในน้ำนม

  - เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์สำหรับแยกชั้นไขมัน

  - ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทาน

  - มีระบบปิดล็อกฝาเครื่องแบบพิเศษเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

  - มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LED แสดงความเร็วรอบและเวลาในการทำงาน

  - มีระบบทำความร้อนภายในตัวเครื่อง  โดยสามารถทำความร้อนได้ตั้งแต่ระดับอุณหภูมิห้องถึง 65°C โดยมีความละเอียดในการปรับค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 1°C

  - ตัวเครื่องจะปิดเองแบบอัตโนมัติเมื่อแรงการเหวี่ยงเริ่มเกิดความไม่สมดุล

  - มีความเร็วรอบในการเหวี่ยงสูงสุดไม่ต่ำกว่า1,100 รอบต่อนาที สามารถตั้งความเร็วรอบการเหวี่ยงได้

  - สามารถใช้กับหลอดสำหรับหาไขมันได้ไม่น้อยกว่าครั้งละ 8 หลอด

  - อุปกรณ์ประกอบการทำงานดังนี้

    - Replacement Butyrometer tube		จำนวน 8  อัน

    - Skim milk butyrometer 0 - 1% 		จำนวน  10  อัน

    - milk butyrometer 0 - 6%			จำนวน  10  อัน

    - Cream butyrometer0 - 20%			จำนวน  10  อัน

    - Cream butyrometer0 - 40%			จำนวน  10 อัน

    - Cream butyrometer0 - 80%			จำนวน  10 อัน

    - Ruber Stopper				จำนวน 	50  อัน

    - Extraction Tube tube with rounded bulb (Acc.to mojonnier method)จำนวน 20 อัน

    - Wooden Stand for 12 extraction tube จำนวน 2  อัน

  - ใช้ไฟฟ้า 230  V/50-60Hz/1200 VA

รายละเอียดเครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม

- เป็นเครื่องหาจุดเยือกแข็งโดยอัตโนมัติของนมหรือจากผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นองค์ประกอบอ้างอิงตามมาตรฐาน IDF-ISO 5764

- มีช่วงอุณหภูมิเยือกแข็งในการวัดระหว่าง 0.000°C ถึง -1.500°C

- ปริมาตรตัวอย่างสามารถใช้ได้ในช่วง 2.0 - 2.5 มิลลิลิตร

- สามารถวัดตัวอย่างได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 40 ตัวอย่างต่อชั่วโมง โดยวิเคราะห์ได้ครั้งละ 1 ตัวอย่าง

- มี Interface 2 แบบ คือ parallel connection และ Serial connection สำหรับต่อกับเครื่องพิมพ์ผล

- ใช้ได้กับไฟฟ้า 230V, 50-60 Hz

3. ชุดเครื่องวิเคราะห์เยื่อใย

รายละเอียดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย (Fibertherm)

- ชุดสกัดเยื่อใยเป็นเครื่องมือสกัดหาปริมาณเยื่อใยด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully automatic) สามารถวิเคราะห์หาได้ทั้ง Crude fiber และ ADF/NDF

- ใช้เทคนิคของถุง  fiber bag ในการสกัด ล้างและกรองตัวอย่างโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายภาชนะ

- ชุดสกัดเยื่อใยเป็นเครื่องมือสกัดหาปริมาณเยื่อใยด้วยระบบอัตโนมัติ โดยทำการสกัดล้างและดูดจ่ายสารละลายโดยการสั่งงานผ่านโปรแกรม โดยผู้ใช้งานไม่ต้องทำการปรับคันโยก หรือวาวล์ใดๆ ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

- สามารถสกัดหาปริมาณเยื่อใยในสารตัวอย่างได้ครั้งละ 12 ตัวอย่าง และบันทึกโปรแกรมการทำงานได้          9 โปรแกรม

- สามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆ ได้ ดังนี้

  - ตั้งปริมาณการเติมกรด (Detergent A) ได้ 0-4.99 ลิตร, อุณหภูมิได้ 20-90 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า และเวลาในการต้มได้ 0-3 ชั่วโมง และ 0-59 นาที

  - ตั้งปริมาณการเติมด่าง (Detergent B) ได้, อุณหภูมิได้ 20-90 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า และเวลาในการต้มได้

  - ตั้งปริมาณการเติมน้ำ (Detergent C) ได้ 0-4.99 ลิตร, อุณหภูมิได้ 20-90 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า และเวลาในการต้มได้

  - ตั้งเวลาการดูดสารละลายที่เหลือจากการวิเคราะห์ตัวอย่างทิ้งได้ 0-3 นาที และ 0-59 วินาที

  - เพิ่มและลดเวลาในการสกัด และระดับพลังงานความร้อนได้ในขณะที่เครื่องทำงาน

  - สามารถสั่งให้เครื่องหยุดทำงานชั่วขณะในกรณีที่ต้องการตรวจสอบ หรือพบความผิดพลาด

  - สามารถทำการตรวจวัด และปรับระดับการดูดจ่ายสารกรด ด่าง (Pump calibration)

- ส่วนที่ให้ความร้อน เป็นแท่นให้ความร้อนแบบ Ceramic Hotplate ทำความสะอาดได้ง่าย

- มีชุดควบแน่น (Glass condenser)   ทำด้วยแก้วภายในขดเป็นเกลียว เพื่อควบแน่นไอสารเคมีในการวิเคราะห์

- ควบคุมการขึ้นลงของเครื่องด้วยระบบ Pneumatic Lift  และมีปุ่มยกลิฟท์ ขึ้นลงแบบ manual ขณะเครื่องหยุดการทำงานพร้อมไฟแสดงสถานะของลิฟท์ ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวก และความปลอดภัยขณะใช้งาน

- มีอุปกรณ์ Quick clamping handle ที่ช่วยในการใส่ หรือถอดถาดรองรับสารเคมี (Drip Tray) และการนำชุดใส่หลอดตัวอย่าง (Carousel) ใส่หรือนำออกจากภาชนะแก้ว (Glass Container)

- สามารถต่อเข้ากับปั้มที่ดูดจ่ายเอนม์ไซม์อะไมเลส ได้ในภายหลัง สำหรับการวิเคราะห์ ADF/NDF ได้ในภายหลังและโดยที่ชุดสกัดเยื่อใยสามารถควบคุมการทำงานของปั้มได้โดยตรง

- มีระบบความปลอดภัยดังนี้

    - ระบบจะไม่ทำงาน เมื่อไม่มีชุดใส่ตัวอย่าง (No sample tube)

    - มีระบบเตือน เมื่อมีการตั้งค่าสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์มากเกินกว่าที่ภาชนะจะรองรับได้(Beaker full)

    - มีระบบตรวจสอบปริมาณสารเคมีในการวิเคราะห์ในถังเก็บ เมื่อขาดสารเคมีหรือตรวจสอบปริมาณสารเคมีในถังเก็บสารเคมีที่เหลือจากการวิเคราะห์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการล้นของถังเก็บ  (Tank control)

    - มีระบบตรวจสอบน้ำเย็น และแรงดันลม (Water or Air pressure)

- มีระบบเตือนความผิดพลาดในการทำงานด้วยข้อความผ่านทางหน้าจอเช่น “Check detergent” แทนการใช้รหัสตัวเลขทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบเบื้องต้น

- มีชุดหาเยื่อใยด้วยวิธี Manual (Crude Fibre Digestion) จำนวน 1 ชุด โดยแต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้

13.1 มีชุดเตาให้ความร้อนแบบ 6 หัว (Serial heating unit, 6-place) มีรายละเอียดดังนี้

-  เป็นเตาให้ความร้อนแบบชุด ซึ่งประกอบด้วยเตาจำนวน 6 ตัว เรียงต่อกันบนฐาน โดยเตาแต่ละตัวให้ความร้อนสูงสุด 425°C หรือมากกว่า

- เตาแต่ละตัวมีแผ่นให้ความร้อนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 85 มิลลิเมตร สามารถปิด-เปิด เพื่อควบคุมความร้อนได้อย่างอิสระ และสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่องจากปุ่มปรับที่ด้านหน้าเตาแต่ละตัว

- มีระบบการปิด-เปิด เครื่องแบบ 2 pole power switch และมีไฟแสดงการทำงานแบบ Pilot lamp ที่สวิทซ์ควบคุมหลัก

- มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Excess current switch) กรณีกระแสไฟฟ้าที่ชุดให้ความร้อนสูงเกินเครื่องจะตัดการทำงาน

- เตามีขนาดภายนอกไม่เกิน 900x110x225 มิลลิเมตร (กว้างxสูงxลึก)

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

13.2 มีชุดเครื่องแก้วพร้อมใช้งานสำหรับงานวิเคราะห์เยื่อใยจำนวน 6 ชุด

13.3 มีถุง Fiber bag สำหรับวิเคราะห์ Crude fiber และ ADF/NDF อย่างละ 200 ถุง

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อไว้บริการด้านอะไหล่ และดูแลรักษาเครื่อง

- Air compressor  เป็นปั๊มสำหรับจ่ายความดันไปยังชุดสกัดสามารถให้ความดันได้ 4-5 บาร์

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน EN ISO 9001:2008

4. เครื่องบดตัวอย่าง

# รายละเอียดเครื่องบดตัวอย่าง

- เป็นเครื่องบดที่อาศัยหลักการบดด้วยการตีหรือตัดด้วยคมมีดเหมาะสำหรับตัวอย่างชนิดแห้งหรือมีลักษณะเป็นเส้นใยที่แห้ง

- ความเร็วในการบดสูงสุด 6000 รอบต่อนาทีหรือมากกว่ามีหน้าจอแสดงระดับความเร็วรอบ

- มอเตอร์มีกำลังไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ เพื่อให้มีกำลังที่เพียงพอต่อการบด

- มีระบบป้องกันความร้อนขึ้นสูงเกินหรือระบบป้องกันการทำงานผิดพลาด

- ห้องบด ( ส่วนที่บดตัวอย่าง ) ทำจากแสตนเลสสตีล

- ช่องเก็บตัวอย่างหลังการบดมีปริมาตรอย่างน้อย 300 มิลลิลิตร

- สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์โดยหมุนปรับ หรือปุ่มกด

- ได้มาตรฐานความปลอดภัย CE

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล

- อุปกรณ์ประกอบ มีตะแกรงสแตนเลส (Sieve) คัดขนาดตัวอย่างไม่เกิน 3.0, 2.0 และ1.0 มม. หลังการบด ขนาดละ 1 อัน และภาชนะสำหรับบรรจุตัวอย่างหลังการบด อย่างน้อย  3 อัน

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา

หมายเหตุ: ครุภัณฑ์ทุกรายการ มีการรับประกันคุณภาพตามระยะเวลาที่ระเบียบราชการกำหนดโดยมีบริษัทคู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบบริการด้านอะไหล่และดูแลรักษาเครื่อง และต้องจัดอบรมวิธีการใช้เครื่องให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัย พร้อมทำการทดสอบการใช้งานตามวิธีการมาตรฐานและคุณสมบัติของเครื่องโดยบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีในการทดสอบเครื่องส่งมอบและติดตั้งจนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาษาละ 1 เล่ม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้