มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

1. ชื่อครุภัณฑ์ ชุดกล้องจุลทรรศน์

2. จำนวนที่ต้องการ 1 ชุด

3.. รายละเอียดและคุณลักษณะทั่วไป

  - เป็นชุดปฏิบัติการที่มีความแข็งแรง และง่ายต่อการใช้งาน

  - ชุดฝึกต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 หรือมาตรฐานอื่น ๆ เช่น CE, UL ฯลฯ.

4. ชุดรายละเอียดทางเทคนิค

4.1 ชุดรายละเอียดกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 15 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

1. หัวกล้อง

- เป็นชนิด 2 กระบอกตา

- กระบอกตาคู่เอียงไม่น้อยกว่า 30 องศา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ช่วงแคบสุด

ไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร และในช่วงกว้างสุดได้ไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร

- หัวกล้องหมุนได้รอบ 360 องศาโดยมีสกรูที่ผู้ใช้ หมุนเพื่อปรับทิศทางของหัวกล้องได้

สะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่น มีสกรูหัวฝังยึดเลนส์ตาไม่ให้หลุดจากหัวกล้อง

2. ระบบป้องกันเชื้อรา

- มี 3 ตำแหน่ง คือ สารป้องกันเชื้อราชนิดเม็ดที่หัวกล้อง และสีป้องกันเชื้อราที่กระบอกตา

และเลนส์วัตถุ

3. เลนส์ตา

- กำลังขยาย 10 เท่า จำนวน 1 คู่ มีค่า Field Number ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

- สามารถปรับ DIOPTER เพือชดเชยค่าสายตาได้ทั้ง 2 ข้าง

- มีระบบป้องกันเชื้อรา

4. เลนส์วัตถุ ระบบ CFI (CHROMATIC ABERRATION FREE INFINITY) หรือ UIS

ชนิด Plan Achromat เคลือบสารป้องกันเชื้อรา ประกอบด้วย

- กำลังขยาย 4 เท่า 	มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 0.10

- กำลังขยาย 10 เท่า 	มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 0.25

- กำลังขยาย 40 เท่า 	มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 0.65

- กำลังขยาย 100 เท่า 	มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 1.25

5. แป้นหมุนเลนส์วัตถุ

- สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 เลนส์

- หมุนด้วยระบบ BALL BEARING และมีจุดหยุด (INTERNAL CLICK STOP) อยู่ภายใน

6. แท่นวางวัตถุ

- เป็นชนิดสี่เหลี่ยม 2 ชั้นติดกับตัวกล้ออง มีขนาดไม่น้อยกว่า 155 มิลลิเมตร X 134 มิลลิเมตร

- มีแกนควบคุมการเลื่อนแผ่นสไลด์เป็นชนิดแกนร่วม สามารถปรับเลื่อนสไลด์ได้พื้นที่

ไม่น้อยกว่า 76 มิลลิเมตร X 40 มิลลิเมตร

7. ปุ่มปรับระยะภาพชัด

- มีวงแหวนปรับความฝืด-เบาของปุ่มปรับหยาบ

- ปุ่มปรับแบบหยาบสามารถหมุนได้ระยะไม่น้อยกว่า 37.7 มิลลิเมตรต่อการหมุนหนึ่งรอบ

- ปุ่มปรับแบบละเอียดสามารถหมุนได้ระยะไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตรต่อการหมุนหนึ่งรอบ

8. เลนส์รวมแสง

- ชนิด ABBE CONDENSER มีค่า N.A.ไม่น้อยกว่า 1.25 พร้อมตัวเลขระบุกำลังขยายของ

เลนส์วัตถุ ที่เปิดช่องรับแสนเหมาะสมกับการใช้งาน และมีแผ่นกรองแสงสีฟ้าบรรจุอยู่ใต้

เลนส์รวมแสง

9. ระบบไฟส่องสว่าง

- เป็นหลอดไฟชนิด HALOGEN ไม่น้อยกว่า 20W

- มีปุ่มกด เปิด-ปิด และปุ่มหมุนควบคุมความสว่าง อยู่ใกล้กันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

- สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย สะดวกโดยยกฐานเลนส์สนามออกจากฐานกล้อง

10. อุปกรณ์ประกอบ

- หนังสือคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบอย่างสมบูรณ์	จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- หลอดไฟอะไหล่ชนิด HALOGEN 20W                                                     	จำนวน 1 หลอด/กล้อง

- ถุงพลาสติกไวนิลสำหรับคลุมกล้อง				       	จำนวน 1ชุด/กล้อง

- Ocular Micrometer							จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- Stage Micrometer							จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- กระดาษเช็ดเลนส์							จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- ตู้สำหรับเก็บกล้องจุลทรรศน์ (30 ช่อง/ตู้) มีกุญแจสำหรับแต่ละช่อง	จำนวน 1 ตู้

- Oil Immersion (8 cc)							จำนวน 1 หลอด/กล้อง

11. รายละเอียดอื่น ๆ

- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และบริการหลังขายปีละ 2 ครั้ง

- เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นหรือยุโรป

- อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการทดสอบและสาธิตก่อนส่งมอบ การส่งมอบจะส่งมอบในสถานที่ใช้งานจริง

โดยประกอบและติดตั้งให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ดี

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งการจำหน่าย

จากตัวแทนขายในประเทศ โดยมีหนังสือรับรองแนบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

รายละเอียดกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 3  ตัว มีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบแสง เป็นชนิดเลนส์วัตถุคู่ (Twin zooming objectives) หรือ Greenough Optical System

2. หัวกล้อง ชนิด 2 กระบอกตา เอนไม่ต่ำกว่า 45 องศา มองภาพได้สะดวก ลดความเมื่อยล้าแม้ใช้งานต่อเนื่อง

เป็นเวลานาน สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ไม่ต่ำกว่าตั้งแต่ 52-75 มิลลิเมตร มีระบบ Airtight

สำหรับป้องกันฝุ่นละออง มีระบบป้องกันเชื้อรา (Anti-mold) และ ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต

(Anti-electrostatic)

3. มีอัตราการปรับขยายภาพ (Zooming ratio) 6.3:1 และช่วงปรับภาพ (Zoom range) ตั้งแต่ 0.8x ถึง 5x

และมีระบบ Click Stop ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบกำลังขยายภาพขณะปรับกำลังขยายได้โดยไม่ต้องละ

สายตาจากภาพที่เลนส์ตา

4. ระบบเลนส์และกำลังขยายภาพของกล้อง

- เลนส์ตา กำลังขยาย 10x มีค่า Field Number ไม่น้อยกว่า 22 มิลลิเมตร จำนวน 1 คู่และสามารถปรับ

ชดเชยค่าสายตาได้ที่เลนส์ทั้งสองข้าง (Diopter adjustment) มีระบบป้องกันเชื้อรา

- เลนส์วัตถุ มีระยะทำงานไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร มีระบบป้องกันเชื้อรา

- กำลังขยายภาพ ไม่น้อยกว่า 8-50 เท่า

5. ฐานกล้อง

- มีแผ่นอะครีลิคขาวดำสำหรับวางวัตถุตัวอย่าง

6. อุปกรณ์ประกอบ

- หนังสือคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ 	จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- ชุดไฟบน								จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- ถุงพลาสติกไวนิลสำหรับคลุมกล้อง					จำนวน 1 ใบ/กล้อง

- Ocular Micrometer							จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- กระดาษเช็ดเลนส์							จำนวน 1 ชุด/กล้อง

7. รายละเอียดอื่น ๆ

- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และบริการหลังขายปีละ 2 ครั้ง

- เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นหรือยุโรป

- อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการทดสอบและสาธิตก่อนส่งมอบจะส่งมอบในสถานที่ใช้งานจริง

โดยประกอบและติดตั้งให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ดี

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งการจำหน่าย

จากตัวแทนขายในประเทศ โดยมีหนังสือรับรองแนบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

4.3 รายละเอียดกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบดิจิตอล

จำนวน 1 ตัวมีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบแสง (Optical System)

- มีระบบแสงของกล้องเป็นระยะอนันต์

- มีระยะ Parfocal ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร ให้ค่าระยะทำงานของเลนส์วัตถุและค่า N.A. สูง

- มีความยางของระบบแสง (Mechanical tube length) ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตรให้ภาพคมชัดขจัด

ความเพี้ยนภาพได้ดีแม้ใช้งานร่วมกับเทคนิคต่าง ๆ

2. ตัวกล้อง (Main body)

ผลิตจากโลหะอัลลอย ซึ่งมีความเหนียว แข็งแรง ลดผลกระทบจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานเพื่อการบันทึกภาพตัวอย่าง ผ่านกล้องจุลทรรศน์

2.1 มีกระบอกด้านข้างซ้าย (Left side port) สำหรับติดตั้งชุดแปลงสัญญาณออกจอภาพหรือชุดถ่ายภาพ

2.2 สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางเดินแสงเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 2 ทิศทาง ได้แก่

- ปรับแสงเข้าสู้กระบอกตาคู่ 100% หรือ

- ปรับแสงเข้าสู่กระบอกตาคู่ 20 % และเข้าสู่กระบอกตาด้านข้าง (Side port) 80%

2.3 การปรับระยะภาพชัด

-โดยการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของแป้นหมุนบรรจุเลนส์วัตถุ

- ปุ่มปรับภาพแบบหยาบและปรับภาพละเอียดแบบแกนร่วม (Coaxial)

- ปุ่มปรับภาพแบบหยาบ สามารถหมุนได้ระยะ 4.9 มิลลิเมตรต่อรอบ

- ปุ่มปรับภาพแบบละเอียด สามารถหมุนได้ระยะ 0.1 มิลลิเมตรต่อรอบโดยมีความละเอียด

ในการอ่านค่าได้ 1 ไมครอน

- มีวงแหวนปรับความฝืดเบาของปุ่มปรับภาพหยาบได้

2.4 มีปุ่มกดเปิด – ปิด และปุ่มปรับความสว่างแยกจากกัน

3. หัวกล้อง (Eyepiece tube)

- ชนิด 2 กระบอกตา เอนไม่น้อยกว่า 25 องศากับแนวระนาบ ช่วยลดความเมื่อยล้าเมื่อใช้เงานเป็นเวลานาน

- มีระบบป้องกันเชื้อรา

- ปรับระยะห่างระหว่างกระบอกตาได้ และมีร่อง Y-Shaped ช่วยให้สังเกตตัวอย่างบนแท่นวางวัตถุ

ตัวอย่างได้สะดวกขึ้น

- มีแผ่นหมุน (Turret) สำหรับการใช้งาน 4 รูปแบบได้แก่

ตำแหน่ง Observation สำหรับมองภาพจากกระบอกตาคู่

ตำแหน่ง Bertrand lens สำหรับปรับตั้งศูนย์ของ Phase condenser

ตำแหน่ง Magnifier สำหรับขยายภาพด้วยเลนส์กำลังขยาย 2.5 เท่า

ตำแหน่ง Shutter สำหรับป้องกันแสงไม่ให้เข้าทางกระบอกตาขณะถ่ายภาพ

4. เลนส์ตา (Eyepieces)

- เป็นเลนส์ชนิดแก้ความเพี้ยนสี (CFI) กำลังขยาย 10 เท่า 1 คู่ Field Number ไม่น้อยกว่า 22 มิลลิเมตร

มีระบบป้องกันเชื้อรา

5. แป้นหมุนสำหรับใส่เลนส์วัตถุ (Revolving Nosepiece)

- สามารถถอดออกจากตัวกล้องได้ มีลักษณะลาดเอียดลงด้านซ้ายเล็กน้อย ช่วยให้ผู้ใช้สังเกต

กำลังขยายและปรับวงแหวนที่เลนส์วัตถุได้สะดวกยิ่งขึ้น

- สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง

6. แท่นวางวัตถุ (Stage)

- ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 300 x 276 มิลลิเมตร

- แท่นกลเลื่อนตัวอย่าง สามารถเลื่อนได้พื้นที่ 70 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร

- แกนหมุนปรับเลื่อนแท่นวางตัวอย่างชนิดแกนร่วม (Coaxial) ที่สามารถปรับโยกแกนได้ 180 องศา

7. ระบบไฟส่องสว่าง (Illumination, 100W)

- ใช้หลอดไฟชนิด Halogen ไม่ต่ำกว่า 100W

- มีหม้อแปลงไฟฟ้าและควบคุมความสว่างแยกจากตัวกล้อง (External transformer) เพื่อลดความ

ร้อนที่เกิดขึ้นขณะใช้งานและป้องกันการรบกวนจากกระแสไฟฟ้าสถิตย์ จึงเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้อง

กับตัวอย่างที่มีชีวิตและยังมีปุ่มหมุนปรับควบคุมความสว่างที่ตัวกล้องได้

- แขนของชุดไฟสองสว่าง สามารถปรับเอน เพื่อความสะดวกในการจดัวางภาชนะตัวอย่าง

- มีแผ่นกรองแสงขนาด 45 มิลลิเมตร ประกอบด้วย ND2, ND16, NCB11, GIF และ Hear absorbing

อย่างละ 1 แผ่น

8. เลนส์วัตถุ (Objective lens) เป็นชนิด CFI หรือ UIS สามารถใช้สำหรับเทคนิค Phase contrast ได้

มีระบบป้องกันเชื้อรา ประกอบด้วยเลนส์วัตถุดังนี้

- กำลังขยาย 4 เท่า 	N.A. ไม่ต่ำกว่า 0.13, PhL

- กำลังขยาย 10 เท่า 	N.A. ไม่ต่ำกว่า 0.25, Ph1

- กำลังขยาย 20 เท่า 	N.A. ไม่ต่ำกว่า 0.40, Ph1

- กำลังขยาย 40เท่า 	N.A. ไม่ต่ำกว่า 0.55, Ph2

9. เลนส์รวมแสง (Condenser)

- มีค่า N.A. ไม่ต่ำกว่า 0.3 ระยะทำงาน (W.D.) ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร

- ภายในบรรจุ PHASE MODULE PhL, Ph1, Ph2  และ BRIGHT FIELD

10. ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอลความละเอียดสูง มีคุณสมบัติดังนี้

- มีหน่วยรับภาพชนิด CCD ขนาด 2/3 นิ้ว ความละเอียด 12.5 ล้านพิกเซลส์ หรือดีกว่า

- สามารถควบคุมแสงแบบปรับตั้งแต่ 1/16,000-60 วินาที หรือดีกว่า

- มีระบบหล่อเย็นด้วยเพลเทียร์สามารถลดอุณหภูมิได้ -20 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิปกติ หรือดีกว่า

- สามารถตั้งสมดุลย์สีขาวได้

- มีระบบวัดแสดงอัตโนมัติ

- แสดงผลภาพก่อนถ่ายมีความเร็วไม่น้อยกว่า 15 เฟรมต่อวินาที

- สามารถปรับความไวแสงได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (Standard (Normal), High, Max)

- สามารถปรับแก้ค่าแกมม่าของภาพได้

- เลือกบันทึกเป็นไฟล์ภาพ BMP, TIFF , JPEG, JPEG2000 หรือ PICT ได้

- มีช่องต่อกับกล้องจุลทรรศน์เป็นแบบ C-mount

- มีชุด Computer สำหรับประมวลผล

- ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการควบคุม มีความสามารถดังนี้

* มีแถบแสดงความคมชัดในการโฟกัส

* สามารถกำหนดชื่อไฟล์อัตโนมัติในการบันทึกอัตโนมัติ

* สามารถย้ายตำแหน่งในการโฟกัสได้ด้วยเมาส์

* สามารถปรับแต่งสี ให้ใกล้เคียงวัตถุจริงก่อนถ่ายได้

* สามารถตั้งเวลาในการถ่ายได้

* สามารถปรับภาพให้คมชัด , ความเปรียบต่าง, ระดับความสว่างของภาพที่จะถ่ายได้

* สามารถเรียกภาพที่ถ่ายแล้วมาปรับแต่งเพิ่มเติมได้

* สามารถแสดงภาพแบบเต็มจอได้

* สามารถซ้อนภาพหลายภาพลงบนภาพเดียวกัน

* สามารถตั้งค่าสีแต่ละภาพก่อนนำมาซ้อนกันได้

11. อุปกรณ์ประกอบ

- หนังสือคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบอย่างสมบูรณ์	จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- หลอดไฟอะไหล่ชนิด HALOGEN 100W 				จำนวน 1หลอด/กล้อง

- ถุงพลาสติกไวนิลสำหรับคลุมกล้อง					จำนวน 1 ใบ/หลอด

- Ocular Micrometer							จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- Stage Micrometer							จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- กระดาษเช็ดเลนส์							จำนวน 1 ชุด/กล้อง

- ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับวางกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ			จำนวน 1 ชุด

พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบดิจิตอล

12. รายละเอียดอื่น ๆ

- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และบริการหลังขายปีละ 2 ครั้ง

- เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นหรือยุโรป

- อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการทดสอบและสาธิตก่อนส่งมอบการส่งมอบจะส่งมอบในสถานที่ใช้งานจริง

โดยประกอบและติดตั้งให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ดี

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งการจำหน่าย

จากตัวแทนขายในประเทศ โดยมีหนังสือรับรองแนบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

4.4 รายละเอียดกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบ

ดิจิตอล จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- ระบบแสง

เป็นชนิดแสงขนาน (PARALLEL-OPTIC ZOOM SYSTEM) หรือ HORIZONTAL KNOB

SYSTEM ที่ให้ภาพคมชัด มีมิติ (THREE DIMENTION) ความชัดลึก (DEPTH) ความ

เปรียบต่าง (CONTRAST) และสามารถถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี

- หัวกล้อง

ชนิด 2 กระบอกตา เอนไม่ต่ำกว่า 20 องศา มองภาพได้สะดวก ลดความเมื่อยล้าแม้ใช้งานต่อเนื่อง

เป็นเวลานาน สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ไม่ต่ำกว่า ตั้งแต่ 48-75 มม. มีระบบป้องกันเชื้อรา

- อุปกรณ์แบ่งแสง สำหรับแยกแสงออกมาจาก Zooming Body มายังกระบอกตาด้านข้างเพื่อติดตั้งชุดถ่ายภาพ หรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณออกจอภาพได้

- มีอัตราการปรับขยายภาพ (Zooming Ratio) ไม่น้อยกว่า 6.3 : 1 และช่วงการปรับภาพ (Zoom Range)

ไม่ต่ำกว่า ตั้งแต่ 1X ถึง 6.3X และมีระบบ Click Stop ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบกำลังขยายภาพขณะปรับ

กำลังขยายได้ โดยไม่ต้องละสายตาจากภาพที่เลนส์ตาได้

- ระบบเลนส์และกำลังขยายภาพของกล้อง

  - เลนส์ตา กำลังขยาย 10x มีค่า Field Numberไม่น้อยกว่า 22 มม. จำนวน 1 คู่ และสามารถปรับ

ชดเชยค่าสายตาได้ที่เลนส์ตาทั้งสองข้าง (Diopter Adjustment) มีระบบป้องกันเชื้อรา

  - เลนส์วัตถุ กำลังขยาย 1 เท่า N.A. ไม่ต่ำกว่า 0.09 ระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 78 มม. ซึ่งมีการแก้ไข

ความเพี้ยนสี (Chromatic Aberration) และความบิดเบี้ยวของภาพ (Distortion) มีระบบป้องกันเชื้อรา

  - กำลังขยายภาพ 10.0 – 63.0 เท่า

- ฐานกล้อง และระบบไฟส่องสว่าง

6.1 ฐานกล้อง

  - มีพื้นเรียบขนาดใหญ่ มีช่องสำหรับให้แสงทะลุผ่านขึ้นมา และมีแผ่นกระจกสำหรับวางตัวอย่าง

  - มีหลอดไฟ HALOGEN ขนาดไม่ต่ำกว่า 20W พร้อมแหล่งจ่ายไฟ

- ระบบแสงสว่าง

เป็นชนิด BIFURCATED FIBER LIGHT GUIDE ใช้ไฟฮาโลเจนขนาดไม่ต่ำกว่า 100W

พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

- ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล

  - อุปกรณ์รับภาพชนิด CCD ขนาด 2/3 นิ้ว จำนวนหน่วยรับภาพ 5.24 ล้านพิกเซลส์ หรือดีกว่า

  - ภาพถ่ายที่ได้มีขนาด 2560 X 1920, 1280 X 960, 640 X 480 พิกเซลส์หรือใหญ่กว่าขนาดแรก

  - ความไวแสงเทียบเท่ามาตรฐาน ISO 64 หรือดีกว่า

  - ระบบแปลงสัญญาณภาพอนาล็อคเป็นดิจิตอลแบบ 12 บิทหรือดีกว่า

  - สามารถแสดงภาพก่อนถ่ายด้วยความเร็ว 23 เฟรมต่อวินาที ในแบบ ROI MODE หรือมากกว่า

  - ช่วงเวลาการรับแสง 1/1,000 – 60 วินาทีหรือดีกว่า

  - มีระบบการควบคุมการรับแสงดังนี้

- ปรับแสงอัตโนมัติ (PROGRAM AE)

- ผู้ใช้ควบคุมความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง (SHUTTER PRIORITY AE)

- ปรับแสงตามตำแหน่งโฟกัส (FOCUS AE)

- ผู้ใช้ควบคุมเองพร้อมระบบล็อคการวัดแสง (MANUAL WITH AE LOCK FUNCTION)

  - ระบบปรับชดเชยแสงปรับได้ +/- 2.0 ปรับไ/ด้ครั้งละ 1/3 หรือดีกว่า

  - มีระบบถ่ายภาพอัตโนมัติ ตั้งช่วงเวลาห่างได้ตั้งแต่ 10 วินาที ถึง 6 ชั่วโมง

  - มีระบบวัดแสงแบบเฉลี่ย และแบบวัดตามแสงที่สว่างที่สุด

  - จัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ภาพนิ่งแบบ BMP, TIFF, JPEG, JPEG 2000

  - มีจอภาพที่ตัวควบคุมขนาด 8.4 นิ้ว ชนิด TFT ความละเอียด 1024 X 768 และมีพอร์ต DVI สำหรับต่อกับจอภาพภายนอกได้

  - สามารถต่อพ่วงกล้องดิจิตอล กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องต่อผ่านคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการสื่อสารโปรโตคอล HTTP, FTP ใช้ระบบอัตโนมัติ DHCP ได้

  - บันทึกภาพใน COMPACT FLASH หรือ MICRODRIVE หรือ USB MEMORY ได้

  - สามารถพิมพ์ภาพสู่เครื่องพิมพ์โดยตรงด้วยเทคโนโลยี PIC BRIGHT ได้

- อุปกรณ์ประกอบ

  - หนังสือคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบอย่างสมบูรณ์	จำนวน 1 ชุด/กล้อง

  - หลอดไฟอะไหล่ ชนิด HALOGEN 30W				จำนวน 1 หลอด/กล้อง

  - ถุงพลาสติกไวนิลสำหรับคลุมกล้อง				จำนวน 1 ใบ/กล้อง

  - OCULAR MICROMETER					จำนวน 1 ชุด/กล้อง

  - STAGE MICROMETER						จำนวน 1 ชุด/กล้อง

  - กระดาษเช็ดเลนส์						จำนวน 1 ชุด/กล้อง

  - COMPACT FLASH หรือ MICRODRIVE หรือ USB MEMORY (2GB)จำนวน 1 ชุด

  - ชุดโต๊ะ-เก้าอี้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา		จำนวน 1 ชุด

พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบ ดิจิตอล

- รายละเอียดอื่นๆ

  - รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และบริการหลังขายปีละ 2 ครั้ง

  - เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นหรือยุโรป

  - อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการทดสอบและสาธิตก่อนส่งมอบ การส่งมอบจะส่งมอบในสถานที่ใช้งานจริง โดยประกอบและติดตั้งให้แล้วเสร็จ และใช้งานได้ดี

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งการจำหน่ายจากตัวแทนขายในประเทศ โดยมีหนังสือรับรองแนบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

กำหนดรายละเอียดโดย

1. ดร. ศศิธร  อินทร์นอก		โทร. 044-242978-9 ต่อ 3030 หรือ 3032

2. ผศ. พนิดา  สวัสดี		โทร. 044-242978-9 ต่อ 3030 หรือ 3032

3. อ. พิมพา   สร้อยสูงเนิน	โทร. 044-242978-9 ต่อ 3030 หรือ 3032

....................................................ผู้ตรวจสอบ

....................................................ผู้อนุมัติ