รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่อง แก๊สโครมาโตกราฟ พร้อมอุปกรณ์

เป็นเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ที่มีจอภาพแบบ Advanced Graphical User Interface (AGUI) เพื่อสะดวกในการใช้งานซึ่งเครื่องสามารถควบคุมและประมวลผลการวิเคราะห์โดยระบบคอมพิวเตอร์ชนิด  WORKSTATION  สมบูรณ์แบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

# คุณลักษณะเฉพาะ

1) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GAS CHROMATOGRAPH) มีส่วนประกอบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (COLUMN OVEN)

  - สามารถปรับอุณหภูมิในการวิเคราะห์ ได้ไม่น้อยกว่าในช่วง เหนือจากอุณหภูมิห้อง

10 องศาเซลเซียส จนถึง 400 องศาเซลเซียส

  - มีค่าความถูกต้องในการปรับอุณหภูมิได้ไม่มากกว่า  + 1% องศาเคลวิน

  - ภายใน Column Oven มีปริมาตรสำหรับการใช้งานไม่ต่ำกว่า 15 ลิตร

  - สามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ (Temperature Programming Steps) ได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ

  - สามารถตั้งเวลาในการโปรแกรมอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 9,000 นาที

2. ชุดฉีดสารตัวอย่าง (SAMPLE INJECTION PORTS)

  - เป็นแบบ Split/Splitless Injector Unit จำนวน 1 ชุด

  - เป็นแบบ Dual Pack Injector Unit จำนวน 1 ชุด

  - สามารถใส่หัวฉีดสำหรับการทำงานหลายลักษณะได้ไม่น้อยกว่า 3 ชุด พร้อมกันในเครื่องโดยแยกการตั้งอุณหภูมิได้อย่างอิสระ (กรณีเพิ่มเติมอุปกรณ์ในภายหลัง)

  - สามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ 400 องศาเซลเซียส และปรับได้ครั้งละ 1 องศาเซลเซียส

3. ชุดควบคุมอัตราการไหลของก๊าซ (FLOW CONTROL UNIT)

3.1 มีระบบควบคุมอัตราการไหลของก๊าซเป็นชนิด ADVANCED FLOW CONTROLLER จำนวน 3

ชุด

3.2 ใน MODE SPLIT/SPLITLESS INJECTION

- มีช่วงความดันตั้งแต่ 0 ถึง 970 kPa

- สามารถตั้งโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

- มีช่วง SPLIT  RATIO ไม่น้อยกว่าในช่วง 0 ถึง 9,000

- สามารถตั้งค่าควบคุมอัตราการไหลของก๊าซได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0-1200 มิลลิลิตรต่อนาที

- มีระบบ CONSTANT LINEAR VELOCITY MODE

4. ชุดควบคุมการวิเคราะห์ (KEY BOARD)

4.1 เครื่องมีหน้าจอ ชนิด LCD สำหรับแสดงค่า PARAMETER ต่างๆ และผลการวิเคราะห์ได้ที่จอภาพ เพื่อสะดวกในการใช้งาน มีระบบตั้ง PARAMETER ต่าง ๆ ในการทำงานด้วย KEYBOARD สามารถตั้ง TIME PROGRAM สำหรับการวิเคราะห์ในลักษณะต่าง ๆ กันตามเวลาที่ต้องการได้

4.2  มีโปรแกรมการตรวจเช็คตัวเอง (SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION)

5. ชุดตรวจวัดสาร (DETECTOR)

เครื่องสามารถติดตั้งตัวตรวจวัดได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 4 ชนิด (กรณีมีอุปกรณ์เพิ่มเติม) และสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิได้ เป็นอิสระจากกัน โดยมีตัวตรวจวัดมาพร้อมกับเครื่อง จำนวน 2 ชุด คือ

5.1 FLAME IONIZATION DETECTOR (FID)

- สามารถควบคุมอุณหภูมิในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 400 องศาเซลเซียส

- มีค่า DETECTION LIMITไม่มากกว่า 3 pgC/S (dodecane)

- มีค่า DYNAMIC RANGE 107

5.2 Electron Capture  Detector (ECD)

- สามารถควบคุมอุณหภูมิในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 400 องศาเซลเซียส

- มีค่า Detection Limit ไม่มากกว่า 0.1 pg/s  สำหรับ (-BHC

- มีค่า Dynamic Range 104

- ชุดฉีดสารอัตโนมัติ

  - สามารถฉีดสารตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่าในช่วง0.1-8.0ไมโครลิตรโดยใช้เข็มฉีดสารขนาด10 ไมโครลิตร

  - สามารถทำการฉีดสารตัวอย่างซ้ำได้ไม่น้อยกว่า  90 ครั้งต่อหนึ่งตัวอย่าง

  - เลือกความเร็วในการฉีดสารตัวอย่างและระยะเวลาเข็มค้างระหว่างช่วงการฉีดตัวอย่างได้

  - สามารถป้อนสารตัวอย่างได้ 12 ขวด สำหรับขวดใส่สารตัวอย่างขนาด 1.5 มิลลิลิตร

  - สามารถเลือกควบคุมการทำงานที่ตัวเครื่องเอง หรือควบคุมการทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

7 เครื่องฉีดสารตัวอย่างแบบเฮดสเปส (Headspace Sampler)

7.1 มีระบบการทำงานเป็นแบบต่อท่อต่อเข้าเครื่องแก๊สโคมาโตรกราฟ

7.2 ระบบ Sample Pathway ทำด้วยวัสดุที่ทนต่อสารเคมี สามารถควบคุมอุณหภูมิของสารตัวอย่างได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 องศาเซลเซียส

7.3 สามารถใส่สารตัวอย่างได้อย่างน้อย 60 ขวด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิลิตร โดยสามารถปรับอุณหภูมิสารตัวอย่างได้พร้อมกัน สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 ขวด และควบคุมอุณหภูมิของสารตัวอย่างได้ถึง 300 องศาเซลเซียส

7.4  มีระบบการฉีดสารตัวอย่างโดยใช้ Sample Loop ขนาด 1 มิลลิลิตรและมีระบบวาล์วแบบ 8-Port  สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 องศาเซลเซียส

7.5 สามารถควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วและควบคุมการทำงานด้วย software

7.6 สามารถควบคุมการเขย่าของขวดสารตัวอย่างได้

8. ชุดควบคุมและประมวลผลชนิด WORKSTATION

8.1 สามารถควบคุมและประมวลผลการวิเคราะห์ได้หลายลักษณะโดยสมบูรณ์แบบด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมที่สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟได้สูงสุด

ถึง 4 ชุด  โดยสามารถรับสัญญาณได้ 2 ช่องทางพร้อมกันในแต่ละ 1 ชุด (อุปกรณ์ประกอบ)

8.2 เครื่องต้องมี Help Function เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

8.3 มีการรายงานแบบ Flexible Report Generation Function ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับโปรแกรม MS

Words      ทำให้สามารถออกแบบการรายงานผลตามที่ต้องการได้

9.  บริษัทผู้ผลิตต้องได้มาตรฐาน ISO 9000

10. มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

11.  บริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องจัดทำรายงานการทำ IQ/OQ ของเครื่องที่เสนอ พร้อมเอกสารหลักฐาน

สนับสนุนที่ได้ตามมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

12.  บริการติดตั้งเครื่องจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. บริการฝึกอบรมทั้งในแง่หลักการ, วิธีใช้และการบำรุงรักษา จนผู้ใช้สามารถใช้เครื่องได้อย่างดี

14. บริการตรวจเช็คและสอบเทียบเครื่องฟรี 1 ครั้ง ภายในปีรับประกัน

15. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี

2) อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

  - ชุดควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าดังนี้จำนวน   1  ชุด

- CPU           	:  PENTIUM IV 3.0 GHz, 512MB RAM

- HARD DISK	:  80GB.

- DISK DRIVE	:  1 X 1.44 MB, CD-RW

- MONITOR    	:  17" SUPER VGA

- PRINTER      	:  LASER PRINTER

  - อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

2.1 ท่อนำก๊าซ							จำนวน   4  ชุด

2.2 ชุดกรองก๊าซฮีเลียม และ ไนโตรเจน				จำนวน   2  ชุด

2.3 ชุดกรองอากาศ							จำนวน   1  ชุด

2.4 Capillary column  ขนาด 0.25 มม. x 30 เมตร			จำนวน   3  ชุด

2.5 Packed column ขนาด 2 เมตร					จำนวน   2  ชุด

2.6 Gastight syringe 1.0 ml						จำนวน   1  ชุด

2.7 แก๊สฮีเลียมพร้อมถังและมาตรปรับความดัน			จำนวน   1  ชุด

2.8 แก๊สไนโตรเจนพร้อมถังและมาตรปรับความดัน			จำนวน   1  ชุด

2.9 แก๊สไฮโดรเจนพร้อมถังและมาตรปรับความดัน			จำนวน   1  ชุด

2.10 อากาศพร้อมถังและมาตรปรับความดัน				จำนวน   1  ชุด

2.11 เครื่องสำรองแรงดันไฟ้ฟ้า (UPS) ขนาด 5 KVA			จำนวน   1  เครื่อง

กำหนดรายละเอียดโดย

- ผศ. นฤมล   ศิรินทราเวช                  โทร. 044- 242978-9 ต่อ  3030 หรือ 3032

- ผศ.ดร. รัชนีวรรณ  การค้า	   โทร. 044- 242978-9 ต่อ  3030 หรือ 3032

- ผศ. พนิดา  สวัสดี        	  โทร. 044- 242978-9 ต่อ  3030 หรือ 3032

………………………………………………………… ผู้ตรวจสอบ

…………………………………………………………… ผู้อนุมัติ