รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สเปกโตรโฟโตมิเตอร์

- ระบบแสงเป็นระบบลำแสงคู่ (Double Beam)

- มีแหล่งกำเนิดแสง 2 แบบ คือ หลอดดิวทีเรียม (Deuterium Lamp) และหลอดฮาโลเจน

(Halogen Lamp) โดยสามารถตั้งการเปลี่ยนการใช้งานในแต่ละหลอดได้โดยอัตโนมัติได้

- สามารถแสดงผลการวิเคราะห์และกราฟออกมาทางจอภาพชนิด Large Liquid Crystal Display ซึ่งสามารถปรับมุมมองและความเข้มของจอภาพได้

- ช่วงการวัด (Photometric Range)ไม่น้อยกว่า -0.5 ถึง 3 Abs และ 0-300 %T

- สามารถวัดการดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่น 190 - 1,100 นาโนเมตรโดยอ่านค่า

ความยาวคลื่นได้ละเอียดถึง 0.1 นาโนเมตร

- ระบบแยกคลื่นแสงเป็นแบบ Holographic Grating

- สามารถให้ความกว้างของลำแสงไม่มากกว่า  1 นาโนเมตร (190-900 นาโนเมตร)

- มีชุดใส่ cell ของสารตัวอย่างแบบ multicell  holder ที่สามารถใส่ cell ขนาดกว้าง 10 มิลลิลิตรได้พร้อมกัน 6 ช่อง และมีช่องสำหรับสารละลาย blank อีก 1 ช่อง

- มี Detector เป็น Silicon Photodiode

- เครื่องมีโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ ดังนี้

  - Photometric สำหรับวัดค่า Abs/%T

  - Spectrum สำหรับสแกนหาความยาวคลื่นเฉพาะตัวของสาร โดยสามารถกำหนดความเร็วในการสแกนได้อย่างน้อย 5 ระดับ

  - Quantitation สำหรับการคำนวณความเข้มข้นแบบอัตโนมัติ

  - Kinetic สำหรับการศึกษาค่า Absorbance เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป โดยมีโปรแกรมการคำนวณค่า Activity

  - Time Scan สำหรับการศึกษาได้ทั้ง ค่า Absorbance, % Transmittance เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป

  - Multi-component สำหรับคำนวณหาปริมาณสารที่ผสมอยู่ในตัวเดียวกันได้ไม่ต่ำกว่า 8 สาร

  - Multi Wavelength หรับการวัด Abs และ %T สามารถกำหนดความยาวคลื่นได้ไม่น้อยกว่า 8 ค่า และมีคำนวณ เช่น หาอัตราส่วนระหว่าง 2 ความยาวคลื่น, คำนวณค่า 3 ความยาวคลื่น

  - Maintenance สำหรับตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือเช่น สามารถบอกระยะเวลาการใช้งานของ Lamp รวมทั้งสามารถทำ Validation ได้

- มี RS-232C สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

- สามารถเพิ่มความสามารถของเครื่องโดยมีโปรแกรมซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้ในภายหลัง เช่น

Time Course (Multi Wavelength), DNA/Protein Quantitation

- สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50/60 ไซเคิล

- บริษัทผู้ผลิตต้องได้มาตรฐาน ISO 9000

- คู่มือการใช้งานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

- บริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องจัดทำรายงานการทำ IQ/OQ ของเครื่องที่เสนอพร้อมเอกสารหลักฐานสนับสนุนที่ได้ตามมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

- บริการติดตั้งเครื่องจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- บริการฝึกอบรมทั้งในแง่หลักการ, วิธีใช้และการบำรุงรักษา จนผู้ใช้สามารถใช้เครื่องได้อย่างดี

- บริการตรวจเช็คและสอบเทียบเครื่องฟรี 1 ครั้ง ภายในปีรับประกัน

- รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี

อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

- ระบบคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า ดังนี้				จำนวน 1 ชุด

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง ชนิด Pentium IV ความเร็ว 3.0 GHz

  - มีฮาร์ดดิสก์  80 GB

  - มีชุดขับจานแม่เหล็ก ขนาด 1.44 MB 3.5"  1 ช่อง, CD-RW

  - หน่วยความจำชั่วคราว 512 MB Ram

  - จอภาพเป็นชนิด SVGA Color ขนาด 17”

- เครื่องพิมพ์ผลแบบเลเซอร์						จำนวน 1  ชุด

- Quartz Cell, 10 mm. ขนาด 3.5 ml.					จำนวน 8  ชิ้น

- UPS 1 KVA             						จำนวน 1  ชุด

กำหนดรายละเอียดโดย

- ผศ.นฤมล   ศิรินทราเวช                  โทร. 044- 242978-9 ต่อ  3030 หรือ 3032

- ผศ.พนิดา   สวัสดี	                      โทร. 044- 242978-9 ต่อ  3030 หรือ 3032

- ผศ. ดร. รัชนีวรรณ  การค้า	        โทร. 044- 242978-9 ต่อ  3030 หรือ 3032

………………………………………………………… ผู้ตรวจสอบ

…………………………………………………………… ผู้อนุมัติ